中国科学院紫金山天文台

多终端通用望远镜采购项目

招  标  文  件

第二册

（专用册）

招标编号：OITC-G230362170

东方国际招标有限责任公司

中国 · 北京

2023年10月

第八部分  采购需求

    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多终端通用望远镜 | 1 | 详见具体技术规格 |  |  |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

    - 总则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源380V（10％）/50Hz、气温摄氏-40℃～＋40℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为实质性要求，不满足其投标将被拒绝。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

三、具体技术规格

第1包 多终端通用望远镜

- 技术要求：

- 工作条件：

1.1 见总则第3条。

1.2 见技术规格。

- 技术规格：

| 序号 | 系统 | 指标项 | 技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - * | 总体 | 口径 | 有效通光口径≥2500mm |  |
| - * |  | 光学结构 | R-C + 折轴镜 |  |
| - * |  | 焦点数量 | 通过折轴镜获得4个焦点 |  |
| - * |  | 焦点分配 | 焦点1:激光测距 焦点2:保留 焦点3:高精度天文成像 焦点4:保留 | 采购包括： 焦点1：库德房前的所有光机电部件 焦点2：预留光学部件需要的机械法兰 焦点3：相机端面前的所有光机电部件 焦点4：预留光学部件需要的机械法兰 |
|  |  | 整机重量 | ≤50吨 |  |
|  |  | 整机尺寸 | 整机回转半径 ≤6米 |  |
|  |  | 焦点负载 | 耐焦平台：≥2吨 折轴焦点法兰：≥150Kg |  |
|  | 主光学 | 系统焦距 | 20490mm±25mm | 由高精度天文成像焦点的设计约束，可进一步细化 |
| - # |  | 设计波段 | 覆盖波段大于350nm～2500nm |  |
| - # |  | 光学材料 | 微晶 |  |
|  |  | 焦面 | φ≥28mm |  |
| - * |  | 光学成像质量 | 80%能量集中度≤0.4″（波段范围400nm～1100nm） | 400nm～1100nm为系统主要工作波段 |
|  |  | 望远镜中心面积遮拦比 | ≤8% |  |
| - # |  | 主副镜面型精度 | 主镜优于λ/40，副镜优于λ/40，第三镜优于λ/70（λ=632.8nm， RMS） | 主镜水平、垂直状态均满足指标 |
| - * |  | 镜面镀膜 | 400nm～1100nm：平均反射率≥90% 在532nm、1064nm：反射率≥95% | 测距波段S、P偏振分量反射效率接近 |
| - * | 成像焦点 | 视场 | ≥ 15′ × 15′ |  |
|  |  | 有效焦距 | 20625mm±25mm |  |
| - * |  | 光学成像质量 | 80%能量集中度≤0.4″（波段范围400nm～1100nm） |  |
| - # |  | 全视场畸变 | ＜0.01% |  |
| - # |  | 视场内星点椭率 | 椭圆度＜0.1，变化＜0.01 |  |
|  |  | 调焦范围 | ≥±20mm |  |
|  |  | 调焦分辨率 | 优于0.001mm |  |
|  |  | 消像旋精度 | 10分钟精度优于0.5″ | 地平高度20度到80度范围内 |
| - # |  | 滤镜盘位数 | ≥5位 |  |
|  |  | 相机后截距 | ≥50mm | 从相机安装法兰起算 |
| - * | 机电系统 | 机架类型 | 地平式 |  |
|  |  | 高度轴转动范围 | 10°~85° | 调试时可达-1°～181° |
|  |  | 方位轴转动范围 | ±270° |  |
| - * |  | 最大跟踪速度 | 方位轴：≥4°/s（保精度≥3°/s） 高度轴：≥2°/s（保精度≥2°/s） | 地平高度20度到80度范围内 |
|  |  | 最大保精度加速度 | 方位轴：≥1°/s 高度轴：≥0.5°/s | 地平高度20度到80度范围内 |
|  |  | 最大置位速度 | 方位轴：≥6°/s 高度轴：≥3°/s |  |
| - # |  | 恒星开环跟踪精度 | 1分钟RMS：≤ 0.2″ | 地平高度20度到80度范围内 |
| - # |  | 恒星闭环跟踪精度 | 120分钟RMS：≤0.3″ | 地平高度20度到80度范围内 |
| - # |  | 卫星开环跟踪精度 | 1分钟RMS：＜1″ | 地平高度20度到80度范围内，保精度跟踪速度范围内 |
| - # |  | 太阳系内天体跟踪精度 | 10分钟无导星跟踪精度优于1″（RMS） | 以1.5LD的近地天体为测试标准，地平高度20度到80度范围内 |
| - # |  | 全天区指向精度 | ≤5″（RMS） | 模型修正后 |
|  |  | 对月球指向 | ≤1″（RMS） | 3°范围局部模型修正后 |
| - * |  | 重复指向精度 | 优于1″ | 地平高度20度到80度范围内 |
| - # |  | 折轴镜定位精度 | 重复定位精度优于3″ 动态锁位精度优于0.5″ 位置分辨率优于0.001″ 镜转折后光轴与水平机械转轴重合度优于1″ |  |
|  |  | 折轴镜切换时间 | ≤5分钟 |  |
|  |  | 本征频率 | ≥12赫兹 | 设计值 |
|  |  | 安全限位 | 具备软件限位、电限位、机械限位 |  |
|  |  | 方位轴与高度轴垂直正交 | ≤3″ |  |
|  | 激光测距焦点 | 库德光路一级缩束倍率(水平轴位置) | 20倍±5倍 | 一级缩束镜组与望远镜一起转动 |
|  |  | 库德光路二级缩束倍率(库德房位置) | 缩束后接收光束直径≤18mm |  |
|  |  | 库德光路光学镜效率(单片) | 平均反射率 ≥90%(450～650nm，1064nm±50nm)、反射率≥95%(532nm/1064nm) |  |
|  |  | 库德光路光学镜面形 | 优于λ/50 (RMS) |  |
|  |  | 库德房位置光学成像质量(一级扩束后） | 优于λ/4 (RMS) |  |
|  |  | 库德房导星有效视场 | ≥1′（线视场13mm） |  |
|  |  | 小口径接收望远镜 | 口径：≥40cm（反射式） 焦距：3～5m 导星视场：6′～8′ 恒星监视能力：≥8星等 平行度：与望远镜主光轴＜10″ 工作波长：400～1100nm 重量：≤80Kg |  |
|  |  | 寻星望远镜 | 口径：100mm 波长：400～700nm 视场：＞30′× 30′ |  |
|  | 软件 | 自带软件 | 提供集成的独立GUI界面程序，实现望远镜所有研制部件的控制，操作系统64位Windows 11 |  |
|  |  | 设备调试软件 | 提供集成界面可由用户方便地调整平衡和电控（包括PID）参数，操作系统64位Windows 11 |  |
|  |  | 指向模型软件 | 提供指向模型计算的功能软件，指导望远镜的安装和调整，操作系统64位Windows 11 |  |
|  |  | 开发接口 | 提供望远镜控制的完备接口协议，可用自编软件控制望远镜，实现对望远镜所有研制部件的控制。提供动态库，操作系统64位Windows 11 |  |
|  |  | 通信接口 | TCP/IP |  |
|  |  | 通用协议支持 | 支持天文望远镜通用控制协议ASCOM |  |
|  | 可靠性 | 平均无故障运行时间 | 1000小时 |  |
|  |  | 连续工作时间 | ≥18小时 |  |
|  |  | 平均故障恢复时间 | 2小时 |  |
|  |  | 温度范围 | -40℃～40℃ |  |
|  |  | 工作海拔 | 适合4400米 |  |
|  |  | 设计使用寿命 | ≥20年 |  |
|  |  | 抗风能力（工作风速） | 5级风 |  |

4． 其他技术要求：

4.1 卖方须配合买方完成望远镜基建、圆顶等支撑保障系统的设计与建设。

4.2 卖方在望远镜研制过程和验收后，均须按买方要求改进望远镜电磁干扰抑制等方面的性能，保证买方观测终端设备的正常工作；

4.3 卖方须配合买方完成望远镜观测软件的部署与调试。

4.4 卖方须配合买方开展试观测，并在望远镜验收后继续提供必要的驻场支撑。

4.5 卖方须交付光机电设计图纸、软件和装调专用工具。

5.  技术文件：

5.1 请参考总则第1.2条。

5.2 请参考总则第2.3条。

（二）质保及售后服务：

1.1 设备安装调试（请参考总则第2.4条）

1.1.1调试后验收时要达到的指标以技术规格表为准，具体测试方法以在合同签订时形成的测试大纲为准。

1.2  技术培训 (请参考总则第2.5条)

1.2.1  卖方方须对买方设备安装地点的所有买方工作人员进行必要的培训。

1.3 保修期

从签订验收报告起5年。

1.4 维修响应时间

24小时内响应，如需现场解决72小时内出发。

1.5 要求卖方提供的其它技术服务内容（如软、硬件升级要求等）

保修期内卖方须提供免费软件升级。

1.6 返修费用

所有货物因验收技术指标不合格造成的返修费用，或货物还在保修期内产生的返修费用，全部由卖方承担。

（三） 订货数量：

多终端通用望远镜 1套

（四） 交货地点：

中国科学院紫金山天文台指定点。

（五）交货日期：

合同执行周期共24个月，合同签订后须按以下主要节点执行：

合同签订2个月内，完成望远镜总体详细设计方案和检测大纲评审；

合同签订12个月内，完成主镜等关键部件加工；

合同签订18个月内，完成望远镜出厂验收；

合同签订22个月内，完成望远镜现场装调和首光，开始试观测；

合同签订24个月内，完成望远镜总体验收。